## Slide 1: 原子力災害医療 専門研修 実習の指導ポイント
講師養成研修 テキスト Ver.202602
Notes: 原子力災害医療研修の専門研修である中核人材研修、甲状腺簡易測定研修では、多くの実習が実施されます。この講師養成研修では、これらの実習の指導内容について解説します。
【ナレーション】
原子力災害医療研修の専門研修である中核人材研修、甲状腺簡易測定研修では、多くの実習が実施されます。この講師養成研修では、これらの実習の指導内容について解説します。
なお、研修の主催である高度被ばく医療支援センターで使用する機材や講師の配置は異なることになりますが、ここでは、QST放射線医学研究所で実施している実習での準備、資機材、指導方法を基本として説明します。
それぞれの実習の指導は、研修を主催する機関の実施方法に適宜指導方法を合わせてください。

## Slide 2: 講義１ 測定器の取扱実習
講師養成研修

## Slide 3: 測定器の取扱実習
【目的】放射線測定器の種類を理解し、適切な放射線測定器を使って汚染検査、空間線量率の測定ができる。
【時間】120分
【準備】受講者の人数に応じて準備する。
GMサーベイメータ
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ
線源；Sr-90/Y-90、Cs-137
遮へい板；アルミ、鉄、銅、鉛など
定規（メジャー）、ストップウォッチ
記録用紙
講義１
Notes: 放射線測定器の取扱いの実習の目的は、放射線測定器の種類を理解し、適切な放射線測定器を使って汚染検査、空間線量率の測定ができることです。
受講者を2〜4人のグループにして、実習を行います。受講者の人数に応じて測定器、線源、遮へい材などの機材を準備します。
線源はマントル等で代用も可能です。

## Slide 4: 測定器の取扱実習【内容・手順】
放射線測定器の種類を説明
主にGMサーベイメータを使用して次の実習を行う。
  校正日確認、動作確認、バックグラウンド測定
  時定数と測定時間の関係；指示値が安定するには、時定数の３倍の時間を要する。
  スキャニングスピード；プローブを動かす速度が速いと汚染を見逃すことがある。
  放射線と距離；測定箇所とプローブが離れすぎると汚染を見逃すことがある。
  放射線と遮へい；測定箇所とプローブの間に遮へい物があると指示値が小さくなる。
１ｃｍ
毎秒５ｃｍ
①距離と角度を一定に保ち、表面から1cmの距離で動かす
②1秒間に5～6cmの速さでゆっくりと動かす
講義１
Notes: 測定器取扱いの実習は主にGMサーベイメータを使用します。
手順とポイントです。
放射線測定器にはさまざまな種類があることを説明します。測定する目的や放射線の種類によって使用する測定器を選択する必要があることを説明します。
実習では、主にGMサーベイメータを使用します。
それぞれの測定器の校正日確認を確認します。測定器の校正は1年に1回は行い、使用する測定器の校正が1年以内であることが望ましいです。電源を入れ、動作確認、バックグラウンド測定を行います。
時定数が変更できる測定器では、それぞれの時定数と測定時間の関係を説明します。時定数の違いによる指示値のゆらぎや任意の指示値に達するのに要する時間を確認します。
スキャニングスピードの違いにより、指示値の読み取りに違いがあることを確認します。線源から一定の距離を保ったまま、プローブを5cm/sec、10cm/sec、40cm/secで動かして、それぞれの最大値を読み取ります。早く動かしすぎると汚染を検知できないことを説明します。
放射線と距離の関係を確認します。時定数を固定して、同一の線源からの距離による指示値の違いを確認します。放射線の強さは、線源からの距離の２乗に反比例することをグラフに示します。これにより測定箇所からプローブが離れすぎると汚染を見逃すことがあることを説明します。
放射線と遮へいの関係を確認します。同一の線源で時定数と線源とプローブの距離を固定して、線源とプローブの間にさまざまな遮へい体を設置して指示値を確認します。遮へい物の素材の違いによる指示値の違いも確認します。